## Sheet1
MDO-2000E系列规格
|  | MDO-2072EC | MDO-2074EC | MDO-2102EG | MDO-2104EG | MDO-2202EG | MDO-2204EG
|  | MDO-2072ES | MDO-2074ES | MDO-2102EX | MDO-2104EX | MDO-2202EX | MDO-2204EX
|  |  |  | MDO-2102EC | MDO-2104EC | MDO-2202EC | MDO-2204EC
|  |  |  | MDO-2102ES | MDO-2104ES | MDO-2202ES | MDO-2204ES
通道 |  | 2ch+Ext | 4ch | 2ch+Ext | 4ch | 2ch+Ext | 4ch
带宽 |  | DC~70MHz | DC~70MHz | DC~100MHz | DC~100MHz | DC~200MHz | DC~200MHz
|  | (-3dB) | (-3dB) | (-3dB) | (-3dB) | (-3dB) | (-3dB)
上升时间 |  | 5ns | 5ns | 3.5ns | 3.5ns | 1.75ns | 1.75ns
带宽限制 |  | 20MHz | 20MHz | 20MHz | 20MHz | 20M/100MHz | 20M/100MHz
垂直灵敏度
分辨率 |  | 8 bit
1mV~10V/div
输入耦合 |  | AC, DC, GND
输入阻抗 |  | 约1MΩ// 16pF
DC增益精度 |  | ±(3%)when 2mV/div or greater is selected
±(5%)when 1mV/div is selected;
极性 |  | Normal & Invert
最大输入电压 |  | 300Vrms, CAT I
偏移位置范围 |  | 1mV/div ~ 20mV/div : ±0.5V
50mV/div ~ 200mV/div : ±5V
500mV/div ~ 2V/div : ±25V
5V~10V/div : ±250V
波形信号处理 |  | +, -, ×, ÷, FFT, User Defined Expression.
FFT:1Mpts
FFT:Spectral magnitude. Set FFT Vertical Scale to Linear RMS or dBV RMS, and FFT Window to Rectangular, Hamming, Hanning, or Blackman.
触发
触发源 |  | CH1 ,CH2, CH3, CH4, Line, EXT*
*双通道机型
触发模式 |  | 自动 (支持Roll模式, 100 ms/div 或更慢), 正常, 单序列
触发类型 |  | 边沿，脉冲宽度（毛刺），视频，脉冲电压，上升和下降（斜率），交替，输出，事件延迟（1〜65535事件），延时（持续时间，4nS〜10S），总线
释放范围 |  | 4ns~10s
耦合 |  | AC,DC,LFrej. ,HFrej. ,Noiserej.
灵敏度 |  | 1div
外部触发
范围 |  | ±15V
灵敏度 |  | DC ~ 100MHz 约. 100mV
100MHz ~ 200MHz 约. 150mV
输入阻抗 |  | 1MΩ±3%~16pF
水平
时基范围 |  | 1ns/div ~ 100s/div (1-2-5 increments)
ROLL: 100ms/div ~ 100s/div
预触发 |  | 最大10 div
后触发 |  | 最大2,000,000 div
时基精度 |  | ±50 ppm over any ≥ 1 ms时间间隔
实时采样率 |  | 最大.:1GSa/s (4ch 机型)
每通道1GSa/s (2ch 机型)
记录长度 |  | 每通道 10M pts
采集模式 |  | 正常, 平均, 峰值检测, 单次
峰值侦测 |  | 2ns (典型值)
平均值 |  | 从2 到 256可选
X-Y 模式
X-轴输入 |  | 通道1; 通道3*
*仅四通道机型
Y-轴输入 |  | 通道2; 通道4*
*仅四通道机型
相移 |  | ±3° at 100kHz
光标和测量
光标 |  | 幅度，时间，门控;单位：秒，Hz（1 / s），相位（度），定量（％）
自动测量 |  | 38组：Pk-Pk，最大，最小，幅度，高，低，平均，周期平均值，RMS，周期RMS，面积，周期面积，ROVShoot，FOVShoot，RPREShoot，FPREShoot，频率，周期，上升时间，，宽度，占空比，+脉冲， - 脉冲，+边缘， - 脉冲，％闪烁，闪烁Idx，FRR，FRF，FFR，FFF，LRR，LRF，LFR，LFF，相位
控制面板功能
自动计数器 |  | 6 位,范围从最小2Hz到额定带宽
自动设置 |  | 单按钮，自动设置垂直，水平和触发系统的所有通道，具有撤消自动设置
保存设置 |  | 20 套
保存波形 |  | 24 套
显示
TFT LCD 类型 |  | 8" TFT LCD WVGA 彩色显示
显示分辨率 |  | 800 水平× 480 垂直像素(WVGA)
插值 |  | Sin(x)/x
波形显示 |  | 点，向量，可变持久性（16ms〜4s），无限持续性
波形更新率 |  | 每秒最大600,000 波形
显示刻度 |  | 8 x 10 divisions
显示模式 |  | YT ;XY
接口
USB 端口 |  | USB 2.0 高速主机端口X1, USB 2.0高速设备端口 X1
以太网(LAN)端口 |  | RJ-45 连接器, 10/100Mbps with HP Auto-MDIX
Go-NoGo BNC |  | 5V Max/10mA TTL 集电极开路输出
Kensington Style Lock |  | 后面板安全插槽连接到 standard Kensington-style lock.
频谱分析仪规格
频率范围 |  | DC~500MHz (Max. ,Max.bandwidth~500MHz uncalibrated)
扫宽 |  | 1kHz~500MHz(Max.)
分辨率带宽 |  | 1Hz ~ 500kHz(Max.)
参考级别 |  | -50 dBm to +40dBm in steps of 5dBm
垂直单位 |  | dBV RMS; Linear RMS; dBm
垂直位置 |  | -12divs to +12divs
垂直刻度 |  | 1dB/div to 20dB/div in a 1-2-5 Sequence
显示平均噪音水平 |  | 1V/div < -50dBm, Avg : 16
100mV/div < -70dBm, Avg : 16
10mV/div < -90dBm, Avg : 16
Spurious response |  | 2nd 谐波失真< 40dBc
3rd 谐波失真< 45dBc
频域跟踪类型 |  | Normal ; Max Hold ; Min Hold ; Average (2 ~ 256)
检测方法 |  | Sample ; +Peak ; -Peak ; Average
FFT Windows |  | FFT Factor :
Hanning 1.44
Rectangular 0.89
Hamming 1.30
Blackman 1.68
任意信号发生器（AWG）规格
通道 |  | 2
采样率 |  | 200 Msa/s
垂直分辨率 |  | 14 bits
最大频率 |  | 25 MHz
波形 |  | Sine, Square, Pulse, Ramp, DC, Noise, Sinc, Gaussian, Lorentz, Exponential Rise, Exponential Fall, Haversine, Cardiac
输出范围 |  | 20 mVpp to 5 Vpp, HighZ;10 mVpp to 2.5 Vpp, 50 Ω
输出分辨率 |  | 1mV
输出精度 |  | 2% (1 kHz)
偏移范围 |  | ±2.5 V, HighZ;±1.25 V, 50 Ω
偏移分辨率 |  | 1mV
Sine
频率范围 |  | 100mHz to 25MHz
平整度 |  | ±0.5 dB( relative to 1kHz)
谐波失真 |  | -40 dBc
失真 (非谐波) |  | -40 dBc
总谐波失真 |  | 1%
S/N Ratio |  | 40 dB
Square/Pulse
频率范围 |  | 100 mHz to 15MHz
上升/下降时间 |  | <15ns
过激 |  | <3%
占空比 |  | 方波:50%;脉冲波:0.4%~99.6%
最小脉冲宽度 |  | 30 ns
抖动 |  | 500 ps
Ramp
频率范围 |  | 100mHz~1MHz
线性度 |  | 1%
对称性 |  | 0 to 100%
数字万用表（DMM）规格 (仅MDO-2000EX/MDO-2000ES机种 )
5,000 counts
DIGIT LEVEL |  | CAT II 600Vrms, CAT III 300Vrms
DC 电压 |  | 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V 6 ranges
精度 |  | 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V ±(0.1% reading + 5 digits)
输入阻抗 |  | 10MΩ
DC 电流 |  | 50mA, 500mA, 10A 3 ranges
精度 |  | 50mA - 500mA ±(0.5% reading + 0.05mA)
10A ±(0.5% reading + 50mA)
AC 电压 |  | 50mV, 500mV, 5V, 50V, 700V 5 ranges
精度 |  | 50mV, 500mV, 5V, 50V, 700V ±(1.5% reading + 15 digits) at 50Hz-1kHz
* Amplitude greater than 0.2% of the full scale reading.
AC 电流 |  | 50mA, 500mA, 10A 3 ranges
精度 |  | 50mA, 500mA, ±(1.5% reading + 0.05mA) at 50Hz-1kHz
10A ±(3% reading + 50mA) at 50Hz-1kHz
* Measure range: >10mA
电阻 |  | 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 5 ranges
精度 |  | 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ ±(0.3% reading + 3 digits)
5MΩ ±(0.5% reading + 5 digits)
电源规格(仅MDO-2000EX/MDO-2000ES机种 )
输出通道 |  | CH1 & CH2
输出电压范围 |  | 1.0V~5.0V
输出电流(最大.) |  | 1A
电压 Step |  | 0.1V 可连续调节
输出电压精度 |  | ±3%
纹波和噪声 |  | 50mVrms
逻辑分析仪规格 (仅MDO-2000EC/MDO-2000ES机种 )
取样率 | 每通道 1GSa/s
存储器深度 | 每通道10M pts (max)
输入通道 | 16 Digital (D15 - D0)
触发类型 | Edge, Pattern, Pulse Width, Serial bus (I2C, SPI, UART(RS232/422/485), CAN, LIN), Parallel Bus
临界值分组 | D0~D3, D4~D7,D8~D11 ,D12~D15 Thresholds
临界值选择 | TTL, CMOS(5V,3.3V,2.5V), ECL, PECL,0V ,User Defined
使用者定义的临界值范围 | ±5V
最大输入电压 | ±40 V
最小驱动电压 | ±250 mV
垂直分辨率 | 1 bit
其他功能
多国语言菜单 |  | 可用
操作环境 |  | 温度: 0°C to 50°C.在低于 40°C 时相对湿度 ≤ 80%; 在41°C ~ 50°C时≤ 45% 41°C ~ 50°C.
在线帮助 |  | Available
时钟 |  | Time and Date ,Provide the Date/Time for saved data
尺寸 |  | 384mmX208mmX127.3mm
重量 |  | 3kg